УТВЕРЖДАЮ

____________________

___________

___________________________

____________________

СОГЛАСОВАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________ | _______________ |  | __________ |
| _____________ | ______________ |  | __________ |
| ____________ | ____________________________________ |  | __________ |
| ___________ | _______________________ |  | __________ |

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗАПЫЛЕННОСТИ И ЗАГАЗОВАННОСТИ ВОЗДУХА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СТАЦИОНАРНЫМИ
И ПЕРЕНОСНЫМИ ПРИБОРАМИ В ___________

РАЗРАБОТАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ____________ | _______________________________________ |  | __________ |

1. Общие положения

Настоящая инструкция разработана на основании Приказа Ростехнадзора от 28.10.2020 № 428 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей» (далее – Правила) и распространяется на все подразделения ___________.

2. Требования к проведению контроля за содержанием пыли и газов

2.1. Контроль за содержанием пыли и газов должен осуществляться стационарными и переносными приборами.

2.2. Во всех подразделениях ___________ не реже одного раза в месяц должен проводиться отбор проб воздуха на запыленность и загазованность в зоне пребывания работников. Отбор и разделка проб воздуха работниками ПАСС(Ф) или испытательной лабораторией специализированных организаций должна проводиться при работе оборудования в установившемся технологическом режиме.

2.3. Во всех подразделениях ___________ не реже одного раза в год должно проводиться определение содержания в пыли свободного диоксида кремния. При каждом изменении сырьевой базы должно проводиться определение содержания в пыли свободного диоксида кремния.

2.4. Результаты измерений запыленности воздуха регистрируются в журнале результатов измерений запыленности воздуха (Приложение № 1).

Допускается ведение журнала результатов измерений запыленности воздуха в виде электронного документа. При этом должна быть обеспечена сохранность вносимой информации и исключена возможность ее изменения и уничтожения.

2.5. Содержание метана, оксида и диоксида углерода в воздухе производственных помещений фабрики замеряется два раза в смену. Результаты замеров заносятся в журнал результатов измерений содержания метана, оксида и диоксида углерода (Приложение №2).

В местах замера метана, оксида и диоксида углерода должны размещаться специальные таблицы (далее – доска измерений газов), в которых записываются дата и время замера, содержание метана, оксида и диоксида углерода в воздухе.

При действующих системах АГК содержания метана, оксида и диоксида углерода замер газов переносными приборами проводят ответственные за измерения один раз в месяц. Результаты замеров переносными приборами (один раз в месяц) и по приборам АГК (два раза в смену) заносятся ответственными за измерения в журнал результатов измерений содержания метана, оксида и диоксида углерода.

Допускается ведение журнала результатов измерений содержания метана, оксида и диоксида углерода в виде электронного документа. При этом должна быть обеспечена сохранность вносимой информации и исключена возможность ее изменения и уничтожения.

2.6. При содержании в воздухе производственных помещений: метана 1% и более; оксида углерода 0,0017% и более; диоксида углерода 0,5% и более, должны быть прекращены все работы и приняты меры по проветриванию загазованного производственного помещения.

3. Системы защиты

3.1. Во всех подразделениях ___________ система АГК при превышении содержания метана в надбункерных помещениях более 1% должна обеспечивать:

- отключение технологического оборудования;

- отключение системы освещения производственного помещения;

- включение аварийной системы освещения, обеспечивающей не менее 5% освещенности (аварийное освещение должно быть выполнено во взрывозащищенном исполнении);

- включение системы аварийной вентиляции.

3.2. Определение содержания токсичных веществ в воздухе производственных помещений корпусов обогащения, обезвоживания и сушки, отделения приема и погрузки угля, угольных складов должно осуществляться одновременно с периодическим контролем содержания вредных веществ в воздухе.

При наличии в воздухе вредных газов в концентрациях, превышающих ПДК, должны быть приняты меры по ликвидации загазованности помещения.

3.3. В отделениях флотации фабрики, на складах флотореагентов, реагентных отделениях для контроля содержания токсичных веществ должны быть предусмотрены средства автоматического непрерывного АГК и анализа с сигнализацией, срабатывающей при достижении ПДК с выдачей сигналов в систему АГК с отображением и фиксацией информации на пульте в диспетчерской фабрики.

На складах флотореагентов необходимо предусматривать световую и звуковую сигнализацию о загазованности воздушной среды: у входных дверей – снаружи для предупреждения работников об опасности, внутри помещения в рабочих зонах.

4. Замеры запыленности воздуха

4.1. Замеры запыленности воздуха должны осуществляться в следующих точках:

- корпус углеподготовки, рабочие места (площадки):

- дробилки;

- грохоты сухой и контрольной классификации рядового угля;

- течки пересыпы угля с конвейера на конвейер;

- корпус обогащения:

- грохоты сухой и контрольной классификации;

- течки пересыпы угля с конвейера на конвейер;

- аппараты пневматических методов обогащения;

- аккумулирующие бункеры;

- отделение погрузки:

- конвейеры транспортировки угля;

- загрузочные течки к аккумулирующим бункерам продуктов обогащения.

5. Замеры загазованности воздуха

5.1. Замеры загазованности воздуха осуществляются в следующих местах:

- корпус обогащения:

- склад флотореагентов;

- аппараты кондиционирования (подготовки) угольной пульпы;

- флотационные машины;

- корпус сушки:

- конвейеры выдачи высушенного угля;

- разгрузочные течки аппаратов сухого пылеулавливания;

- конвейеры и течки раздачи топлива в топливные бункеры;

- течки выгрузки шлака и золы в агрегат гашения золы и шлака;

- нагнетательные патрубки дымососов;

- аккумулирующие бункеры исходного угля;

- шиберы борова и растопочной трубы в моменты проведения плановой или аварийной остановки СУ;

- течки выгрузки шлака и золы в агрегат гашения золы и шлака;

- люки, неплотности аппарата мокрого пылеулавливания;

- разводка и обвязка газообразного топлива к камерным топкам СУ;

- отделение углеприема:

- надбункерные помещения;

- бункеры;

- отделение погрузки:

- надбункерные помещения;

- бункеры;

- конвейеры транспортировки угля;

- загрузочные течки к аккумулирующим бункерам продуктов обогащения;

- помещения подземной части укрытого склада.

5.2. Периодичность и места проведения замеров воздуха на запыленность и загазованность определяет главный инженер ___________.

5.3. Места установки датчиков контроля содержания метана определяются проектной документацией. Во всех подразделениях ___________ места установки датчиков контроля содержания метана определяются на основании определения мест возможного скопления метана и контрольных замеров загазованности воздуха, выполненных специализированной организацией.

5.4. Содержания метана в местах возможного скопления в производственных помещениях должно дистанционно контролироваться с помощью стационарных приборов контроля загазованности воздуха, входящих в систему АГК.

6. Меры безопасности

6.1. Запрещается работа машин и механизмов при отсутствии или неисправности средств пылеподавления.

6.2. Для предупреждения случаев загрязнения атмосферы газами, продуктами горения угольных складов должны проводиться профилактические мероприятия, а при возникновении пожаров – мероприятия по их ликвидации.

6.3. Смотровые колодцы и скважины насосных станций по откачке производственных сточных вод должны быть закрыты.

Спуск работников в колодцы для проведения ремонтных работ должен осуществляться после выпуска воды, их проветривания и замера содержания вредных газов по наряду-допуску в присутствии мастера или бригадира и не менее двух человек, находящихся у люка и наблюдающих за работниками внизу. При обнаружении в колодцах (скважинах) вредных газов работы должны выполняться с использованием СИЗОД изолирующего типа.

6.4. Работы по контролю за соблюдением ПГР во всех подразделениях ___________ должны включать:

- организационные мероприятия в соответствии с требованиями Правил безопасности;

- оценку эффективности действующих и разработку дополнительных технических мероприятий по борьбе с пылью, в том числе мероприятий по комплексному обеспыливанию во всех подразделениях ___________;

- определение времени накопления взрывоопасного количества отложений угольной пыли на поверхность строительных конструкций, воздуховодов систем вентиляции, аспирации и оборудования (в летний и зимний период) и проведение пылевзрывозащитных мероприятий в соответствии с приложением № 3;

- ежемесячный контроль запыленности и загазованности производственных помещений;

- ежесменный контроль содержания метана в местах возможного его скопления;

- уборку пыли в производственных помещениях в соответствии с приложением № 3;

- проведение ремонтов, контроль за исправностью и эффективностью пылеулавливающих, вентиляционных систем и установок газоочистки в соответствии с графиком плана производства работ и при аварийных отказах, а также контроль за работой стационарных газоанализаторов.

6.5. На фабрике должен быть организован и обеспечиваться контроль за выполнением требований ПГР.

Работники, ответственные за измерения запыленности и загазованности воздуха в производственных помещениях, должны проходить соответствующую подготовку или специальное обучение.

6.6. Содержание, объем и порядок выполнения работ по пылеуборке и ликвидации загазованности на каждом рабочем месте устанавливаются производственной инструкцией или инструкцией по охране труда.

6.7. На фабриках, где установлен ПГР, должен быть организован ежесменный контроль за содержанием метана, пыли, CO и CO2 в воздухе помещений и отложением пыли в помещениях.

Приложение № 1 ЖУРНАЛ результатов измерений запыленности воздуха

Организация __________________________________________

| Дата проведения измерений | Место проведения измерений | Содержание пыли в воздухе, мг/м3 | Мероприятия по пылеподавлению и срок их выполнения | Фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись ответственного за контроль | Фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись руководителя производства (цеха) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение № 2 ЖУРНАЛ результатов измерений содержания метана,оксида и диоксида углерода

Организация ________________________________________________

Дата «__» _________ 20__ г.

Результаты измерений содержания метана, оксида углерода и диоксида углерода

| № п/п | Наименование бункеров, помещений | Дата измерения, смена | Содержание, % |  |  | Фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись измерявшего | Фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись руководителя производства (цеха) | Примечание (тип газоанализаторов, количество измерений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | метана | CO | CO2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Приложение № 3 ПРОВЕДЕНИЕ ПЫЛЕВЗРЫВОЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Для всех технологических помещений, связанных с образованием и отложением пыли, составляются графики проведения пылевзрывозащитных мероприятий (летом и зимой).

2. Мероприятия по пылевзрывозащите помещений включают: пневмоуборку угольной пыли, мокрую уборку (смыв) угольной пыли, побелку, осланцевание.

3. Выбор мероприятий по обеспечению пылевзрывозащиты осуществляется для каждого конкретного цеха исходя из условий технологического процесса, величины пылеотложения, значения НПВ отложившейся пыли и климатических условий (температура и влажность воздуха) защищаемого объекта (таблица № 1).

Таблица № 1 - Мероприятия по уборке пыли

| Мероприятия | Температура воздуха в помещении |  | Влажность, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | положительная | отрицательная | 80 - 100 | 60 - 80 | Менее 60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пневмоуборка | + | + | – | + | + |
| Мокрая уборка (смыв) | + | – | + | + | + |
| Побелка | + | – | + | + | + |
| Осланцевание | + | + | + | + | + |

Рекомендуемые мероприятия обозначены знаком "+".

4. Взрывоопасность того или иного помещения определяется по времени накопления опасного количества пыли исходя из условий концентрации и интенсивности оседания угольной пыли.

Под условной концентрацией пыли понимается количество осевшей угольной пыли, приходящейся на единицу объема помещения. Количественное выражение взрывоопасной условной концентрации является пределом взрывчатости отложившейся пыли. Предельно допустимое количество угольной пыли в производственных помещениях фабрики рассчитывается исходя из установленного значения НПВ угольной пыли и объема помещения.

5. Взрывоопасность помещения определяется из условий накопления в помещении предельного количества пыли и значения НПВ отложившейся угольной пыли:

Р = d V ,

где:

P пред – предельно допустимое накопление пыли в помещении, г;

d – НПВ отложившейся угольной пыли, г/м3;

Vобщ – общий объем взрывоопасного помещения, м3.

Общий объем включает объем помещения Vпом за вычетом объемов оборудования Vоб и колонн Vкол, находящихся в помещении:

Vобщ = Vпом – Vоб – Vкол.

6. Суточная интенсивность пылеотложения определяется взвешиванием трех стеклянных пластинок размером 6 x 9 см, устанавливаемых горизонтально в помещении на расстоянии 3 м от источника пылеобразования. Через сутки пластинки взвешиваются на аналитических весах, определяется суточное пылеотложение с учетом коэффициентов, приведенных в таблице № 2.

Таблица № 2 - Значение коэффициента K при расчете суточного пылеотложения на поверхности в зависимости от покрытия поверхности

| Поверхность помещения | Значения коэффициента K при |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | побелке | покраске | облицовке плитой | металлическом покрытии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| K1 – пол | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| K2 – стены | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,20 |
| K3 – потолок | 0,15 | 0,10 | 0,07 | 0,10 |
| K4 – оборудование | 0,35 | 0,25 | – | 0,25 |
| K5 – колонны | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,20 |

7. Суточное пылеотложение, г/сут, определяется по формуле:

P = K S M ,
F T

где:

K – соответствующий коэффициент;

S – площадь стен, потолка, колонн и оборудования, м2;

M – масса навески на пластинке, г;

F – площадь пластинки, м2;

T – время измерения, сут.

8. Во всех взрывоопасных помещениях периодичность смыва или пневмоуборки полов устанавливается один раз в смену.

9. В неотапливаемых помещениях должны производиться пневмоуборка полов или осланцевание с такой же периодичностью.

10. Периодичность уборки пыли со стен, потолков и оборудования устанавливается по времени накопления взрывоопасного количества пыли, рассчитываемого по формуле:

T= KCH4 P ,
P

где:

KCH4 – коэффициент снижения НПВ пыли за счет метановыделения из угля.

Таблица № 3 – Влияние концентрации метана на коэффициент снижения НПВ пыли

| CH4, % | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KCH4 | 1,0 | 0,75 | 0,5 | 0,35 | 0,25 |

11. Периодичность уборки (или смыва пыли) принимается на основании расчета, в соответствии с распоряжением главного инженера, но не реже двух раз в месяц.

12. На фабриках, переведенных на комплексное обеспылевание, проверка выполнения периодичности уборки пыли производится комиссией при комплексном обследовании состояния промышленной безопасности.

Лист ознакомления

с Инструкцией по проведению контроля запыленности и загазованности воздуха производственных помещений стационарными и переносными приборами ___________

С документом ознакомлены:

| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |